设备功能和配置需求表

| 设 备 名 称 |  | 申购科室 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家或供应商 （三家或三家以上） |  |  |  |  |
| 设备需要满足功能要求 (条目式) | 一、刺激发生器（主机） 1、磁刺激 （1）符合《中华人民共和国医药行业标准YY/T 0994-2015》，脉冲磁场的最大磁感应强度：不低于6 Tesla（或双向波单边最大磁刺激强度不低于3.2Tesla）。 （2）磁感应强度最大变化率：40KT/s-80KT/s； （3）脉冲上升时间：50μs±10μs； （4）输出脉冲宽度不低于300μs（或双向波单边最大输出脉冲宽度不低于260μs）； （5）双向刺激； （6）刺激频率：0-100Hz连续可调； （7）刺激模式：单脉冲、重复脉冲、BURST、PATTEREND刺激的多种刺激模式自由调整。 2、电刺激 刺激频率：0.1～100Hz； 电刺激强度0～100毫安可调； 刺激脉宽：0.01～1ms（不超过+10%）； 步进50µs。 3、电、磁联合刺激 能实现电-磁联合重复刺激形成成对相关刺激（PAS），增强rTMS的可塑效应电-磁刺激间隔时间精准、可调。 二、冷却系统 液态内循环动态冷却系统。 三、肌电图/运动诱发电位（MEP）检测模块 与磁刺激主机整合的2通道同步MEP放大器，用于运动阈值的测定。MEP/EMG可独立应用，进行电刺激与MEP检测，以及MEP图形、数字显示与输出。支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）和电-磁联合PAS的检查功能。 四、TMS病历管理 电脑操作方式，中文界面，仪器本身能实现硬盘储存、USB储存，专家方案、病历管理、以及病历打印输出，刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。 |  |  |  |
| 设备配置要求 （条目式） | 一、磁刺激器主机(能互换连接圆形线圈、8字线圈等所有形式的线圈)：1台； 二、惰性液态内循环冷却系统：1套； 三、与惰性液态内循环冷却系统配套的8字形线圈：≥1副； 四、重复刺激定位帽：5套； 五、管理与控制系统：1套； 六、线圈支架：1套； 七、MEP模块； 八、内置电刺激模块。 |  |  |  |
| 培训要求 | 无需培训 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  |  |
| 科室管理小组签名 （三人或三人以上） |  |  |  |  |

2022年5月7日